Техническое задание

на поставку Хладотермостата ХТ-3/70М

Наименование поставляемого Товара: Хладотермостата ХТ-3/70М (+3 до + 70; 180л)

Количество поставляемого Товара: 1 шт.

- Место поставки Товара: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Мясокомбинатский, д. 12

- Цель использования Товара: хранение проб сточных вод при условиях, прописанных в методике выполнения измерений БПК.

4.	Условия поставки Товара: транспортировка, доставка, разгрузка Товара, оказание сопутствующих поставке услуг осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.	Требования к технической документации: техническая документация должна быть на русском языке. Товар поставляется с руководством по эксплуатации (паспортом), сертификатом соответствия, гарантийным талоном.

6.	Требования к качеству поставляемого Товара: Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 (десяти) дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов. Поставщик предоставить гарантию на продукцию не менее 12 мес.

| Потребляемая мощность, не более, Вт | 250 |
| --- | --- |
| Термостат предназначен для работы от сети переменного тока: |  |
| - частотой, Гц | 50 |
| - напряжением, В | 230 |
| Масса термостата, не более, кг | 60 |
| Габариты термостата, не более, мм: |  |
| - длина | 600 |
| - ширина | 600 |
| - высота | 1500 |
| Внутренний объём камеры, не менее, л | 180 |
| Диапазон рабочих температур термостата, °С | от + 3 до + 70 |
| Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, не более, °С | ± 0,3 |
| Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С | ± 0,7 |
| Время установления рабочего режима без загрузки термостата, не более, ч | 2 |
| Время непрерывного автоматического режима работы термостата, не менее, ч | 1000 |
| Показатели надёжности: |  |
| - средний срок службы не менее, лет | 7 |
| - среднее время восстановления не более, ч | 4 |

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или несоблюдения инструкции по хранению. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации, предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка Товара должна содержать: бирку с наименованием завода-изготовителя, номер партии, дату изготовления и гарантийный срок хранения. Маркировка Товара должна строго соответствовать маркировке Товара.

- Требования к безопасности Товара: Товар должен отвечать всем требованиям безопасности, предъявляемым к Товарам данной группы, действующим на момент поставки законодательством Российской Федерации