


Техническое задание
на поставку Хладотермостата ХТ-3/70М 


Наименование поставляемого Товара: Хладотермостата ХТ-3/70М (+3 до + 70; 180л)
Количество поставляемого Товара: 1 шт.
1. Место поставки Товара: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Мясокомбинатский, д. 12
2. Цель использования Товара: хранение проб сточных вод при условиях, прописанных в методике выполнения измерений БПК.
[bookmark: _GoBack]4.	Условия поставки Товара: транспортировка, доставка, разгрузка Товара, оказание сопутствующих поставке услуг осуществляется силами и за счет Поставщика.
5.	Требования к технической документации: техническая документация должна быть на русском языке. Товар поставляется с руководством по эксплуатации (паспортом), сертификатом соответствия, гарантийным талоном.
6.	Требования к качеству поставляемого Товара: Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 (десяти) дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов. Поставщик предоставить гарантию на продукцию не менее 12 мес.

	Потребляемая мощность, не более, Вт
	250

	Термостат предназначен для работы от сети переменного тока:
	 

	- частотой, Гц
	50

	- напряжением, В
	230

	Масса термостата, не более, кг
	60

	Габариты термостата, не более, мм:
	 

	- длина
	600

	- ширина
	600

	- высота
	1500

	Внутренний объём камеры, не менее, л
	180

	Диапазон рабочих температур термостата, °С
	от + 3 до + 70

	Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, не более, °С
	± 0,3

	Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С
	± 0,7

	Время установления рабочего режима без загрузки термостата, не более, ч
	2

	Время непрерывного автоматического режима работы термостата, не менее, ч
	1000

	Показатели надёжности:
	

	- средний срок службы не менее, лет
	7

	- среднее время восстановления не более, ч
	4



            Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или несоблюдения инструкции по хранению. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации, предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке.
      Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка Товара должна содержать: бирку с наименованием завода-изготовителя, номер партии, дату изготовления и гарантийный срок хранения. Маркировка Товара должна строго соответствовать маркировке Товара.
9. Требования к безопасности Товара: Товар должен отвечать всем требованиям безопасности, предъявляемым к Товарам данной группы, действующим на момент поставки законодательством Российской Федерации



